毓晋楼冻干人用狂犬病疫苗（Vero细胞）车间

超低温冰箱用户需求说明（URS）

目录

修订历史	3

1	目的	4

2	范围	4

3	参考文件	4

4	职责	4

5	系统描述	4

6	安装要求	5

7	运行要求	6

8	电气、自动控制要求	7

9	安全要求	8

10	文件要求	8

11	服务要求	9

12	附件	11

- 目的

本文件的目的是描述武汉生物制品研究所有限责任公司毓晋楼冻干人用狂犬病疫苗（Vero细胞）车间超低温冰箱的用户需求说明（URS），以确保最终用户的需求在项目设计阶段得以实现，并作为后续验证工作的基础。

- 范围

本URS适用于武汉生物制品研究所有限责任公司毓晋楼冻干人用狂犬病疫苗（Vero细胞）车间超低温冰箱。

- 参考文件

- GMP法规指南和SOP

- SOP-06-12-0005 用户需求编写审批SOP

- 《中国药典》 2015年版

- 安全及环保法规指南

- 电气安全应符合 GB4793.1 和 GB4793.4 的要求

- 系统描述

毓晋楼冻干人用狂犬病疫苗（Vero细胞）车间购买2台超低温冰箱用于车间需要超低温保存物品的超低温保存和毒种转运。

- 安装要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 安装位置 |  |
|  | 毓晋楼冻干人用狂犬病疫苗（Vero细胞）车间毒种间 | 关键 |
|  | 安装尺寸 |  |
|  | 设备的形式尺寸应符合制造商说明书及技术文件规定的要求。 | 关键 |
|  | 供应商必须给出设备选型方案及相应附件选型方案，并交给我公司使用部门及工程类部门审核。 | 关键 |
|  | 承重 |  |
|  | N/A |  |
|  | 可用的公用系统 |  |
|  | N/A |  |
|  | 洁净级别和房间环境条件 |  |
|  | 适用于我公司工作环境温度：能适应18℃～26℃环境。 | 关键 |
|  | 适用于我公司工作环境湿度：至少包括45%～65%。 | 关键 |
|  | 适用于我公司工作环境洁净级别：控制区。 | 关键 |
|  | 可用的能源配置 |  |
|  | 适用于我公司交流电电源：～220±10%V，50±1Hz | 关键 |
|  | 外观材质要求 |  |
|  | 设备外观应端正、整齐，不得有明显的偏歪、毛刺和锈蚀等缺陷。表面应易于清洁消毒，耐腐蚀。 | 关键 |
|  | 重型冷轧钢腔体表面结构，耐腐蚀防锈粉末涂层表面处理 | 关键 |
|  | 保温层材质采用环保型原位发泡聚氨酯等无毒环保材质 | 关键 |
|  | 需要有验证孔便于布置温度探头 | 关键 |
|  | 选用进口品牌全封闭式双压缩机，环保无氟制冷剂。 | 关键 |
|  | 标识：至少应有以下永久贴牢和清楚易认的标识： - 制造/供应单位； - 产品注册号； - 型号； - 生产日期或编号； - 对设备必要的说明； - 安全标识。 | 关键 |

- 运行要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 原辅料、包装材料、产品的规格标准 |  |
|  | N/A |  |
|  | 设备效率、产能 |  |
|  | N/A |  |
|  | 工艺参数范围 |  |
|  | 温度范围℃：－60℃以下 | 关键 |
|  | 容量L：600L～800L | 关键 |
|  | 控温精度：±1℃ | 关键 |
|  | 显示精度：1℃ | 关键 |
|  | 其他运行要求 |  |
|  | 隔层空间：至少4个,可增加隔板层数并可调节隔板层高，由供应商提供备用，可调节隔板4个 内隔门：4个 内门独立以减少冷气损失，提高开门后温度恢复速度 | 关键 |
|  | 坚固、实心的不锈钢搁架，超大负荷承重，承重不低于25KG | 关键 |
|  | 真空压力平衡口便于箱门再次快速打开 | 关键 |
|  | 具有双锁设计，双人双锁 | 关键 |
|  | 需配备温度检测系统，突发停电时能持续显示48小时以上。 | 关键 |
|  | 箱体内有两个温度探头，分布在中部和底部，布局合理，能准确测量实际温度 | 关键 |

- 电气、自动控制要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 自动控制要求 |  |  |
|  | 具有温度报警功能，可根据需要设定报警温度上下限：  两种故障报警：高低温报警、传感器故障报警  两种报警方式：声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警 |  | 关键 |
|  | 具有开门时间过长报警功能，开门时间可手动设置 |  | 关键 |
|  | 具有其他故障报警功能 |  | 关键 |
|  | 温度调节时，温度显示以1℃为基数进行调节 |  | 关键 |
|  | 系统断电对系统设置无影响 |  | 关键 |
|  | 计算机化系统要求 |  |  |
|  | 断电恢复后系统可正常运行，不影响设置 |  | 关键 |

- 安全要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 密封连锁及压力保护 |  |
|  | N/A |  |
|  | 电气保护 |  |
|  | 金属外壳要有良好的接地 | 关键 |
|  | 压缩机要有过流保护功能 | 关键 |

- 文件要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 投标文件、合同及订单。提交时限：设备开箱验收 | 关键 |
|  | 卖方发运清单及相关检验报告。提交时限：设备开箱验收 | 关键 |
|  | 设计选型文件：设备详细的设计说明、功能说明、配置说明与清单等。提交时限：设备开箱验收 | 关键 |
|  | 零配件、部件、易损件、备件及仪器仪表清单：包括编号、对应厂家名称、生产地、规格及必要说明。提交时限：设备开箱验收 | 关键 |
|  | 设备厂家文件：出厂测试合格证、相关检测报告、各种标示。提交时限：设备开箱验收 | 关键 |
|  | 设备交付计划表。提交时限：设备开箱验收 | 关键 |
|  | 第三方校验报告及计量证书。提交时限：设备开箱验收 | 关键 |
|  | 材料清单及材料证书（写明材料有效期）。提交时限：设备开箱验收 | 关键 |
|  | 设备组装图纸。提交时限：设备开箱验收 | 关键 |
|  | 调试文件：调试计划、调试方案、设备测试记录，检测清单，测试报告， 调试总结报告、现场验收报告等，不晚于IQ开始前提交 | 关键 |
|  | 验证文件： 验证计划，设计阶段，设计确认开始前提交 满足GMP和GAMP5等相关法规的评估文件，系统影响性评估、计算机 化系统影响性评估在DQ开始前提交 设计确认及文件（DQ），设计完成后，制造及安装开始前完成审批并 提交 安装确认及文件（IQ），SAT批准后开始执行，OQ开始前完成审批并 提交 运行确认及文件（OQ），IQ批准后开始执行，PQ开始前完成审批并提 交 | 关键 |
|  | 操作手册及维护手册及关键组建寿命说明。提交时限：设备开箱验收 | 关键 |
|  | 满足GEP的工程文件交付包 | 关键 |
|  | 上述条款规定的文件需提供电子版，并在设备开箱验收时将最终批准的电子版及纸质版全套资料交工程技术部存档。 | 关键 |

- 服务要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 培训要求 |  |
|  | 设备供应商应免费对设备使用方人员进行全面培训，包括对生产操作人员及设备维护、维修人员，并填写培训记录。 | 关键 |
|  | 生产操作人员培训包括设备结构原理、性能、操作、清洗消毒、故障排除等基本知识。合格标准为用户参加培训人员能够独立正确操作设备，会排除常见故障。 | 关键 |
|  | 设备维护、维修人员培训应包括设备结构原理、基本操作、维修、日常保养内容、故障排除等基本知识。合格标准为维修人员能对机械、电器部分进行基本维修，能够了解设备日常保养内容，能对造成常见故障的易损部件有明确认识。 | 关键 |
|  | 运输要求 |  |
|  | 设备运输在运输途中需做好防护措施，不得有任何损伤。 | 关键 |
|  | 验证要求 |  |
|  | 验证包括验证计划、系统评估、计算机化系统评估、风险评估 、 SAT、 IQ、OQ文件与服务，供应商必须派出具备该类系统验证经验，且熟悉验证相关文件编写及验证工作实施的验证工程师开展验证工作。厂家协助完成PQ | 关键 |
|  | 各验证工作开始前验证方案需经过本公司相关部门审核，并经质量保证部 批准 | 关键 |
|  | 验证工作应按时保质完成，供应商需提供验证工作计划表 | 关键 |
|  | 验证项目应包含法规要求的测试项目，以及本公司提出的测试项目 | 关键 |
|  | 验收前，验证工作已成功完成，验证最终报告已经本公司相关部门审核， 并经质量保证部批准 | 关键 |
|  | 售后服务及备件要求 |  |
|  | 设备保质期从确认验收的阶段就开始计算。 | 关键 |
|  | 设备质保期为1年，1年内免费保修，1年后应提供良好的售后服务。 | 关键 |
|  | 年免费保修期后，厂家应终生提供及时的维修、维护，厂家应定期回访， 解决设备运行当中可能出现的疑问，排除潜在故障，使设备保持良好工作 状态 | 关键 |
|  | 验收要求 |  |
|  | 货物到达买方使用现场后，由买卖双方共同验收，卖方工程师免费为买方提供调试。 | 关键 |
|  | 确认验收合格后，买卖双方签订验收报告。 | 关键 |

- 附件

N/A